采购需求

- 一、总体要求

1、本项目为交钥匙工程。投标人应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3、投标人所投产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

4、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 采购货物清单及要求

| 编号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | ▲最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维超景深显微镜 | 一、主机模块 1、对焦Z轴、平台Z轴、XY平台驱动模式：电动，手动； 2、对焦Z轴位移行程：≥50mm； 3、平台Z轴位移行程：≥50mm； 4、XY平台位移行程：≥100mm×100mm； 5、XY平台负载：≥5kg； 二、测量模块 1、图像传感器像素：≥500万； 2、最高帧率：≥35fps； 3、支持物镜型号识别； 4、数码放大倍率切换模式：电动； 5、▲数码放大倍率：60×、120×、180×、240×、300×、330×、450×、600×、750×、900×、1100×、1200×、1800×、2400×、3000×、3600×、4400×、4500×、6000×、7500×、9000×、11000×（提供符合上述功能的软件截图或产品彩页） 6、照明：具备5分区同轴光、4分区环形光、底部透射光，采用LED发光，光纤导光； 7、无线自动倍率识别 8、明场观察无需外置光源 三、显示器 1、彩色液晶（IPS 型） 27 英寸3840 (H) ×2160 (V) 2、图像格式：png、jpg、tiff、bmp 四、工作站： 1、处理器：Intel i7； 2、存储：1TB SSD； 五、CMOS摄像模组 1、★摄像元件：2/3 500万像素CMOS图像传感器； 2、实效像素 2448(H)×2048(V) 3、扫描方式：全局快门 4、分辨率（标准）：2448 (H) × 2048(V) 5、曝光、白平衡：支持自动、手动、预设三种设定方式 6、拍照方式：手动/自动均可 7、内置高亮度LED，寿命大于60000小时（参考值） 六、图像观察与分析模块 1、观察功能 1）设备自检：启动时执行自检、弹窗提醒警示信息； 2）设备归零：开关机时自动执行设备归零； 3）分屏显示：支持2分屏、3分屏、4分屏、6分屏、9分屏显示； 4）图像导航：支持通过低倍图像、拼接图像创建导航图，点击导航图中任意位置，实况画面将导航该位置至视野中心； 5）★对焦视图：支持实时显示侧面画面、对焦三角、对焦曲线、镜头限位线，可辅助执行快速对焦、焦点共心保持、镜头防撞功能； 6）对焦控制：支持自动、手动对焦； 7）图像标尺：支持调节并显示刻度、网格、十字、X比例尺、XY比例尺； 8）画面防抖：支持软件防抖补正，防抖等级可调节； 9）显示比例：支持调节实况画面的缩放比例； 10）★照明控制：支持独立控制5分区同轴光、4分区环形光、底部透射光的开闭、强弱； 11）曝光控制：支持调节曝光模式、曝光时间、曝光补偿； 12）图像调整：支持调节实况画面的白平衡、亮度、锐度、对比度、饱和度、伽马值、色相； 13）倾斜观察：支持左右倾斜90°观察，实时显示当前倾斜角度，显示分辨率1°，具有角度归零和锁定装置； 14）观察标注：支持标注字符、图形、时间、倍率、倾斜角度等信息； 15）画质提升：支持去除反光、去除环形光晕、实时HDR、超分辨率HDR、全息照明、最佳图像、电镜仿真功能； 16）▲深度合成：支持以高画质、实时、快速模式执行深度合成。深度合成范围≥50mm，深度合成最小间距≤0.1μm；（提供符合上述功能的软件截图或产品彩页） 17）▲2D图像拼接：支持以视野中心、端点、XY长度模式执行图像拼接。支持在消除暗角模式下执行图像拼接。最大拼接图像尺寸≥10cm×10cm，最大拼接图像像素≥100000×100000；（提供符合上述功能的软件截图或产品彩页） 18）3D图像拼接：支持以视野中心、端点、XY长度模式执行图像拼接。 19）★全息照明：支持对样品全方位照射，实时动态自动改变照明方向搜索划痕和异常，在保留全方位照明图像后可直接调取，实时调整照明角度。 20）★电镜仿真：可实现光学阴影拍摄模式支持利用灰度差识别样品缺陷，一键呈现高度差异。 21）拍摄设置：支持JPG、TIFF、RAW、PNG、BMP格式的图像拍摄，支持定时拍摄，支持调节拍摄分辨率； 22）录像设置：支持MPEG4、AVI压缩、AVI格式的视频录制，支持延时摄像，支持调节帧率、录制时长、录制分辨率； 2、分析功能 1）基础测量：支持通过点、线、圆、角、弧、RGB等工具测量数据，支持自动完成中点、中线、垂直线、平行线、交点的拟合与边缘抽取； 2）面积测量：支持指定形状、亮度、颜色进行选区，测量面积； 3）自动粒度/面积测量：支持指定亮度、颜色进行选区，支持通过去除粒子、填孔等工具进行选区处理，支持以数据表、数据分布柱状图、抽取图像序列显示面积、周长、直径、计数、面积率等结果； 4）★3D显示：支持以三维高度色彩模型、三维真彩模型、点云模型、网格模型显示深度合成图像，模型可移动、旋转、缩放、调节高度比例，照明角度、背景颜色、色卡刻度颜色、照明强度、标尺颜色、标尺位置可调节； 5）★形状矫正：可通过矩形选区等工具，任意设置基准面，完成3D模型校平并导出原始点云数据； 6）点高度测量：支持在二维深度合成图中测量高度差、高度极值； 7）轮廓测量：支持在二维深度合成图中通过点、线、圆等工具创建横截面轮廓，测量距离、角度、圆弧半径等轮廓数据； 8）体积测量：支持设置基准面高度以自动识别凸面、凹面，测量凸起、凹陷的体积、表面积； 9）线粗糙度：支持在二维深度合成图中通过点、线、圆等工具创建线条粗糙度轮廓，测量Ra、Rp、Rq、Rv、Rz数据； 10）面粗糙度：支持测量选定区域的Sa、Sz数据 11）数据保存：所有测量结果支持保存为.xlsx文件； 12）导出点云：支持将深度合成图像导出为.csv文件，包含所有点位的XYZ位置与RGB数据； 3、辅助功能 1）图像导出：支持png、jpg、tiff、bmp格式导出图像且分辨率≥7150×5000； 2）生成报告：支持自动生成pdf、docx格式报告，内容包含拍摄参数、平面图、3D视图、点高度、轮廓测量、体积测量、线粗糙度、面粗糙度； 3）平台校准：支持重置XY平台零位； 4）参数预设：支持将照明控制、曝光控制、图像调整模式、防抖模式等保存为预设文件，并调用生效； 5）软件系统：支持软件升级与系统初始化。 | 1 | 台 | 450000 |

注：以上设备如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

- 质量要求

1.本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，投标人所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

2.如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，投标人须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

3.质量保证

1）本项目器材提供免费质保期为1年（12个月），终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。

2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4）免费质保期满后，须以工本费与出厂成本价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

4.投标人必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植。

- 技术服务要求

1、中标供应商须按照采购人要求，指派专人负责设备及系统维护工作，提供7*24小时服务响应支持。

2、中标供应商有义务按照采购人实际情况，为采购人制定一整套应急处理方案，若设备或系统发生故障或遇突发事件，中标供应商须在4小时内到现场，并提出解决方案，如不能解决，应提供补救措施，24小时内完成故障修复。

3.项目交货及完工进度保证

1）投标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：中标人需在合同签订并接到采购人通知后，30日内完成全部货物的供货、安装、验收等全部工作。

2）投标人须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

- 3）交货地点：采购人指定地点。

五、质保要求

质保期为 1 年，24小时内响应服务请求，设备使用寿命不少于5年。

备品备件及耗材等要求：超出质保期维修费用与备品费用仅支付工本费与出厂成本。

六、验收方式

1、中标供应商应在项目设备安装调试后上线前，进行完整系统测试后，向用户提供详细的上线方案，由用户确认。在用户确认无误后，中标供应商应负责按上线方案进行安装调试工作。在安装、调试过程中，中标供应商应对用户技术人员所提供的问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，中标供应商应向用户提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

2、项目上线、设备的安装调试工作完成后，设备应进行试运行，中标供应商应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责试运行阶段的服务工作。

3、在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，中标供应商应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，中标供应商应包换、包退，调换、退货发生的费用和采购人的直接经济损失由中标供应商承担，但试运行期相应顺延。

4、试运行结束后，按照有关规定进行验收。

七、商务条款

- 1、履约保证金支付

- 合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

- 2、合同金额结算及支付方式：

- 合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。

- 注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

八、供货期限要求

- 合同签订生效后30日历天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

- 交货方式：指定地点交货，并完成安装、调试。

- 交货地点：采购方指定的地方。