第二部分   采购内容及要求

一、采购说明
此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，供应商有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。

所投产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

供应商须对采购文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

供应商须对采购文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

采购清单及要求
1.采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	离子色谱仪
	1台


2.采购内容及具体技术要求：

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	离子色谱仪
	1.仪器应用范围

   适用于环境样品中常规无机阴阳离子的分析

2、技术指标要求

2.1.输液泵系统：

▲2.1.1 泵类型：串联双柱塞高压泵，一体成型全PEEK材质无不锈钢包裹泵头（固定螺丝除外），每个泵均应内置配备排空阀，阻尼器，单向阀。
★2.1.2 流量范围：0.001～20 mL/min

★2.1.3 最小步进：0.001 mL/min

2.1.4 压力范围：0～50 MPa

2.1.5流量精密度：＜0.1%

2.1.6所有的流路均采用PEEK材料，耐酸碱和有机溶剂

2.2.电导检测器：

2.2.1量程范围：0～15000 µS/cm

★2.2.2线性：≤0.1%

2.2.3池体积≤0.9µL

2.2.4电子噪音：＜0.1 nS/cm

2.2.5基线噪音：＜0.2 nS/cm

★2.2.6温度稳定性 ≤0.001℃

2.3.抑制系统：

▲2.3.1阴离子抑制器：在线自动连续化学再生抑制器,免维护,为保持基线稳定和低噪音，不使用电解或微膜抑制器。为节约后期使用成本,提供10年免费质保。
2.4.分离柱系统：

2.4.1高容量阴离子分离柱和阳离子分析柱及相应保护柱各一套：适用于样品中阴阳离子的分析

2.5.色谱工作站：

2.5.1.具备自动诊断仪器性能的模拟试验功能

2.5.2.软件能够自动测基线噪音积基线漂移；

2.5.3.软件能够实时显示色谱图，实时积分计算

2.6.自动进样器

2.6.1样品位大于35位

★2.6.2为满足重复进样，样品管容量≥10ml

3.主要配置及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

3.1洗脱液套件                         1套

3.2高压串联双柱塞泵：                 1台

3.3脉冲阻尼器                         1个

3.4进样阀                             1个

3.5电导检测器                         1台 

3.6阴离子抑制器                       1个 

3.7阴离子分析色谱柱及保护柱           1套

3.8阳离子分析色谱柱及保护柱           1套

3.9自动进样器                         1套

3.10两年备品备件                      1套

4.技术资料

4.1详细的中英文操作指南（优先提供中文操作手册）, 仪器维护的有关资料及质量认证书。

5.技术服务和培训

5.1供应商须为采购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的现场免费的操作及维护培训，同时提供2个去仪器公司的免费培训2-3天的名额。


三、其他要求

本项目为交钥匙项目，安装所需辅料及其它安装材料均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。
如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

交货及完工进度保证

1）交货时间：合同签订后，收到预付款后，40日历天内完成供货、安装并通过采购人验收。
2）交货地点：采购人指定地点。
3）供应商须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

提供资料要求

1）根据上表，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与所投产品必须一致。

2）在成交并签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。

3）在供货时，成交供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

产品的检验

1）成交供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

2）成交供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由成交供应商负责承担。
质量保证
1）本项目货物免费质保期为自货物通过最终验收整机1年，阴离子抑制器10年。终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。
2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。
3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。
4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。
供应商必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植（费用包含在投标总价中）。
